## 肝胆三+纤维胆道镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 肝胆外科三病区 | 设备名称 | 纤维胆道镜 | 型号 | CHF-P20 | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 图像黑点、黑影，插入管变形，钳道管破损、漏水，目镜漏水，光束损耗严重。
解决办法 | 更换钳道、更导光束、更换插入管、更换角度钢丝、更换蛇骨、更换螺纹管、更换目镜、更换弯曲橡皮、调整目镜、泄漏测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 皮肤科+二氧化碳治疗仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 皮肤科 | 设备名称 | 皮肤科 | 型号 | 二氧化碳激光治疗仪 | 品 牌 | 科英 | 序列号
谈判原因 | 扫描图形发生器保护
解决办法 | 更换扫描振镜
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 烧伤科co2激光治疗仪
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 烧伤科 | 设备名称 | 二氧化碳激光治疗仪 | 型号 | CHX-100H | 品 牌 | 武汉高科 | 序列号 | ZCKP020171100100151
谈判原因 | 激光器能量低，振镜电机损坏，驱动板损坏
解决办法 | 更换激光器、振镜电机、驱动板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 药学部+微生物鉴定及药敏
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 药学部 | 设备名称 | 全自动微生物鉴定及药敏分析系统 | 型号 | Walkaway-40 PLUS | 品 牌 | 西门子 | 序列号
谈判原因 | 仪器验证不合格，所以只能更换配件。
解决办法 | 更换配件
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 中心实验室UPS电池
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 中心实验室 | 设备名称 | UPS电源 | 型号 | YJCE3KVA | 品 牌 | 唯胜泰科 | 序列号
谈判原因 | UPS电池、升压板损坏无法使用
解决办法 | 换电池，更换升压板
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 妇科+组织粉碎器套管
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 妇科 | 设备名称 | 组织粉碎器套管 | 型号 | 33590 | 品 牌 | STORZ | 序列号 | -
谈判原因 | 手柄端断裂无法使用
解决办法 | 换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 妇科+组织粉碎器手件
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 妇科 | 设备名称 | 组织粉碎器手件 | 型号 | 26711530 | 品 牌 | STORZ | 序列号 | -
谈判原因 | 手件齿轮组损坏，接电机齿轮暴死
解决办法 | 换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 抢救科 连续性血透净化装置
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 抢救科 | 设备名称 | 连续性血液净化装置 | 型号 | Prismaflex | 品 牌 | 金宝 | 序列号 | -
谈判原因 | 回输压力传感器故障，设备无法使用。
解决办法 | 换新
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿二+电子输尿管软镜
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科二病区 | 设备名称 | 电子输尿管软镜 | 型号 | URF-V | 品 牌 | 奥林巴斯 | 序列号
谈判原因 | 先端头灼伤、光束断裂、蛇骨断裂、插入管老化腐蚀严重、调节环损坏、镜体内进水严重
解决办法 | 更换先端头、更换导光束、更换钳子管、更换蛇骨、更换角度系统、更换调节环、更换插入管、CCD干燥修复处理。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿外科+医用手术刨削器
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 医用手术刨削器 | 型号 | （YSB-III型）N5900 1 | 品 牌 | 杭州好克 | 序列号
谈判原因 | 1、刨削器光柱条损坏，负压泵进水，内部皮管进水，负压开关进水；2、刨削器手机吸引开关卡死。
解决办法 | 1、检修电气系统（更换光柱条、负压泵、内部皮管、负压开关），按照医用手术刨削器装配规范装配、调试，并进行系统测试；2、对刨削器手机进行拆卸清洗。
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 心内科+DSA远程控制系统升级
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 心内科 | 设备名称 | DSA远程控制系统升级 | 型号 | 品 牌 | 西门子 | 序列号
谈判原因 | 将西门子DSA、飞利浦DSA造影图像传输至家属谈话间
解决办法 | 完成飞利浦、西门子两台DSA的远程控制系统的开发、调试、安装。同时对两台DSA进行远程控制，并且能完全兼容两台DSA的视像系统协议和控制系统协议
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 心内科+监护仪升级
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 心内科 | 设备名称 | 监护仪升级 | 型号 | 品 牌 | 飞利浦 | 序列号
谈判原因 | 将监护仪信号传至DSA大屏和控制室
解决办法 | 将监护仪信号传至DSA大屏和控制室，升级3台监护仪，配置1台显示器
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [6 empty] | 日 期

## 手术室+300W氙灯
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉手术室 | 设备名称 | 300W氙灯冷光源 | 型号 | 20134020 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 灯泡时长报警灯闪烁，寿命到期
解决办法 | 更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 手术室+175W氙灯
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 麻醉手术室 | 设备名称 | 175W氙灯 | 型号 | 20130520 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 灯泡时长报警灯闪烁，寿命到期
解决办法 | 更换灯泡
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 妇科+双极等离子切割模组
昆明医科大学第二附医院
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 妇科 | 设备名称 | 双极等离子电切镜 | 型号 | 26040GP1 | 品 牌 | STORZ | 序列号
谈判原因 | 双极等离子切割模组烧毁，无法使用
解决办法 | 更换等离子切割模组
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期

## 泌尿+输尿管镜 (hidden)
昆明医科大学第二附医院 | [8 empty] | 1、“老板们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 2、填完请将sheet重命名为“科室+设备名称”！！！！！
外协维修设备费用谈判确定表
使用科室 | 泌尿外科 | 设备名称 | 输尿管镜 | 型号 | 8703.534 | 品 牌 | WOLF | 序列号
谈判原因 | 图像模糊、器械通道损坏、光纤损耗
解决办法 | 更换图像束、更换工作管、更换器械通道、更换物镜系统、更换导光束、调校图像、密封测试
乙方公司（签章） |  |  |  | 负责人 |  | 一次报价 |  | 保修期
二次报价 |  |  |  | 保修期 |  | 公司谈判人签名 |  | 电 话
其他服务 | [7 empty] | 日 期
Note on C3: “老表们：请复制“样表”建立新的sheet填写，请勿覆盖其他厂家已填表格”！！！！！！！！ 不会弄请咨询，请不要乱填