附件：昆明医科大学第二附属医院骨科维修更换超声骨刀手柄技术参数

| 序号 | 招标参数 | 参数响应 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作条件：电源交流200-240VAC±10%，2.5Amps，50HZ |  |  |
| 2 | 取得FDA、CE、SFDA认证 |  |  |
| 3 | 功能：超声切骨/磨骨及冲洗功能 |  |  |
| 4 | 超声工作频率：22.5kHz，打击力度强，额定功率下频率越低打击效果越强 |  |  |
| 5 | 超声振幅：需大于等于 130um，无旁振。更为有效的精准切骨/磨骨 |  |  |
| 6 | 骨刀手柄和冲洗管都带Luer锁设计，防止术中脱落或漏水 |  |  |
| 7 | 通用性手柄，由手柄，延长杆，探头套，刀头四部分组成，可同时满足切骨及磨骨功能，无需更换手柄 |  |  |
| 8 | 手柄采用钛合金制造 |  |  |
| 9 | 冲洗模式：手柄及刀头内置冲洗管，切骨手术中持续冲洗，可冷却刀头，减少切面的热损伤，使切骨更润滑；设有最低灌注保护冲洗量，冲洗量可调节：20ml—67ml/min |  |  |
| 10 | 手柄设计为中心冲洗， 冲洗开口位于手柄的中心，保证达到任何手术部位的术中冲洗 |  |  |
| 11 | 超声输出模式：连续超声波和脉冲超声波（50%—100%调节）两种模式，术者可根据手术类型自由转换模式 |  |  |
| 12 | 输出功率：需大于等于130W，功率可调节。（功率越大打击效果越强） |  |  |
| 13 | 清洗方式：手机及连线防水设计，可用高压水枪、气枪清洗 |  |  |
| 14 | 消毒方式：手柄及连线高温高压消毒 |  |  |
| 15 | 手柄应配备专用的清洁刷清洁，防止手柄内部液体通道因高温消毒后产生结晶从而影响手柄寿命 |  |  |
| 16 | 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用 |  |  |