手术显微镜   技术参数

1、大物镜焦距：F200mm

2、工作距离：190mm

3、主镜放大倍率：手动/电动5档变倍4x、6.3x、10x、16x、25x

4、主镜视场直径：58、38、23、14、9mm

5、目镜放大率：12.5x

6.、最小视度调节范围：-7D～+7D

7、最小瞳距调节范围：55mm～75mm

8、变角范围：主镜/副镜：45°

*9、变倍因子：转鼓：0.4、0.625、1、1.6、2.5

10、光轴间距：26mm

11、副镜放大倍率：手动3档变倍6x、10x、16x

12、副镜视野直径：35、23、16mm

*13、副镜能否独立调焦：能独立调焦，确保与主镜一致的清晰度

14、照明光源：医用卤钨灯冷光源照明

15、主照明（角度/光斑直径）：6° /≥50mm

16、同轴照明（角度/光斑直径）：0° /≥50mm

17、斜照明（角度）：20°

18、裂隙照明：裂隙宽度可调、角度可360°旋转

19、滤色片：隔热片、黑点片、无赤片、钴蓝片

*20、照明范围：同轴照明物面照度：≥300001x；斜照明物面照度≥15000lx

21、微调焦行程：≥50mm

22、微调焦速度：≤2mm/s

23、X-Y移动范围：50mmx50mm

24、X-Y移动速度：≤2mm/s

25、横臂最大伸展半径：1240mm

26、垂直调节范围（地面到大物镜）：850mm～1350mm

27、脚控：控制微调焦、变倍、X-Y微位移