显微镜摄像头 技术参数

☆1、适配三目普通显微镜（奥林巴斯BX53一台，徕卡DM750一台），观察及采集骨髓细胞。（5分）

☆2、适配转接筒，转接筒倍数与传感器匹配，显示视野≥1/2目镜视野。（5分）

☆3、图像与目镜同步，包括显示速度、亮度、色彩、清晰度，图像平整无变形、光照均匀无黑边。（5分）

☆4、传感器等级≥1英寸。（5分）

☆5、色彩深度≥12bit。（4分）

6、像素尺寸2.4um∽3.8um。（3分）

7、采用CCD或CMOS传感器，需提供传感器大小。（3分）

8、有效像素≥2000万，全幅全分辨率采集帧率≥30fps。（3分）

9、软件支持Windows 7/10操作系统，数据接口USB3.0。（3分）

10、具备图像处理功能，可测量添加标尺，多通道图像叠加。（2分）

11、在图像上添加注释、箭头。（2分）

12、调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，单独调节RGB各通道的亮度，可以改变图像分辨率、旋转图像，支持反转、低通、高通、锐化。（2分）

13、方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系。（2分）

14、可做离线白平衡、视场平整度以及背景校正。（2分）

15、接口文件支持第三方拓展连接。（2分）

16、即插即用，数据线电源线合一。（2分）

质保要求（3分）：

1、质保5年，免费升级和维护软件。

2、接受样机安装亲测。