LED移动无影灯 技术参数

- 采用进口LED灯泡，灯泡寿命≥60000小时；每个灯泡可单独更换。

- 灯头辐照密度(Ee/Ec)≤3.6mW/（㎡·lx）。

- ★深腔照明率≥100%，聚焦深度≥1200mm，提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告。

- ★色彩还原指数（Ra）和红外显色指数（R9）均≥96，提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告。

- 灯头最大照度130,000lux。

- 光斑直径≤220mm。

- 色温4350K。

- ★单遮板无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥55%，双遮板无影率≥50%，双遮板深腔无影率≥50%,提供省级及以上医疗器械检测所出具的检验报告。

- ★照度达到中心照度50%区域的光斑分布直径d50应不小于对应光斑d10的50%，既d50:d10≥50%。

- 灯头光源功率≤65W。

- 中置手柄可耐受134℃、205.8kPa的高温高压蒸汽灭菌。

- ★无影灯具备一键环境光模式及智能记忆功能，环境光切换后，快速进入先前记忆的手术照度，提升手术效率。

- 控制面板具备亮度提示和调节功能，照度10级可调。

- 无影灯具备防电磁干扰测试，提供电磁兼容测试报告；

- 无影灯中置手柄具备生物兼容性，提供生物兼容性测试报告；

- 具备四个万象脚轮及刹车。

- ★内置电池满电情况下满足10小时以上照明需求。（提供彩页证明）

- 无影灯基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，法兰盘水平偏角≤0.4°。（提供第三方市级检测报告）

- 配置如下: 灯头（含消毒手柄）1个， 移动灯底座组件1套，支撑杆组件1套。电池盒（含大电池）