多体位治疗床(五段)   技术参数

1.产品尺寸规格：195x66x(49-92)±5cm；

2.承重：≥250kg；

3.电压：220V~50HZ；

4.升降高度：49-92cm；

5.调节需要时间：不超过30秒

6.第一段长度43cm±3cm，可调节角度：-40度到45度；

7.扶手调节距离15cm±3cm；

8.第二段长度51cm±3cm ，可调节角度：0到25度；

9.第三段长度96cm±3cm，可调节角度：0度到70度；

10.头部气杆控制角度的调整；

11.不小于5cm 36密度海绵；

12.专业医用英国5852阻燃标准PVC；

13.透气孔加孔塞设计；

14.伸缩脚轮设计，方便床身移动；

15.电机 6000N；

*16.新颖贴心的360度环形碰触式升降调节开关；

17.专业不小于7.5cm直径医用承压轮；

*18.独有的四调节螺杆设计，提升床体对于地面的适应性；

19.通过ISO13485质量管理体系认证，通过美国FDA认证；通过欧洲CE认证，有国家医疗器械注册证。