医用升温毯    技术参数

★1主机面板具有一键式温度设置自然风键、38℃、43℃快捷键、温度调节及风量调节键（提供证明文件）

★2 温度调节范围33-43℃、±0.5℃，任意温度可调节

3 风量5挡可调

4 送风管1.2m-1.7m可伸缩调节

★5 进口品牌加热风机 风机转速每分钟不小于8500转。（提供证明文件）

6 主机需兼容其他品牌升温毯耗材。

7 升温方式：充热空气式。

8 液晶显示屏：显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级

9  具有空气过滤器，滤过颗粒直径≤0.2μm

10 最大运行风量噪声2档≤53dB、1档≤48dB

11 具有温度传感器，温控精准。可实时显示当前温度。

12 正常工作条件：环境温度＋10℃～＋40℃、相对湿度30％～75％、大气压力700hPa～1060hPa。

13 超高温报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。

14 多种声、光、图文报警提示：温度失调高、温度失调低、高温危险报警、风机故障报警、加热器故障报警、 传感器故障报警

15 具有全身盖毯、全身垫毯、上/下半身毯、全身盖毯等保温毯。

★16 具有一次性使用升温毯、可重复性使用毯子可选，重复性使用毯子可高温高压消毒、浸泡消毒、（重复性毯子需提供产品注册证）

17具有防水设计。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。