高频电刀    技术参数

参数一：

1	高频电刀

1.1	用途：适用于各种外科开放及腔镜下手术中组织的切割、凝血，包括普外、心脏、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、肿瘤等。双极可用于显微、神经、五官、神外等精细手术。

1.2	工作模式：

1.2.1	三个单极切割模式：纯切、混切1、混切2；单极切割最大输出功率300W

1.2.2	二个单极凝血模式：喷凝、强凝；单极凝血最大输出功率120W

1.2.3	一个双极模式：双极电凝      最大输出功率90W

1.2.4	具备手控、脚控功能；主机在激活前可根据需求调节功率输出，功率调节1-40W以1W为单位精确增减，40-100W以5W为单位增减，100W以上以10W为单位增减。

1.3	采用三路输出功率数字式显示，输出时伴有不同的声光指示。单极切割、单极凝血和双极功能为三个独立的功能区域，均具备独立显示屏、独立功率调节按钮。

1.4	采用CPU控制，可记忆关机前的工作状态。

1.5	具备高性能的病人回路电极板接触质量检测系统、功率自动补偿系统。

★1.6	具有刀笔调节输出功率大小功能。

★1.7	具有开机自检功能，可有效判定外围配件是否良好并有代码报警提示。

1.8	连接高频电缆可进行各种内镜手术（胸腔镜、腹腔镜、前列腺汽化镜、胃肠镜、胆道镜等）

1.9	防电击保护类型IEC I类 ,防电击保护程度CF型，除颤型。

1.10	工作频率：400KHz-480KHZ

1.11	.供电电源： AC220V±22V，50Hz±1Hz

1.12	运行条件：环境温度：5℃～40℃，相对湿度：≤80%RH，大气压力：86.0kPa～106.0kPa。

2	产品保修期：

2.1	主机终身维修。在保修期内，凡因正常使用出现的质量问题，必须提供免费维修；保修期满后，维修只收取配件成本费。

参数二：

适用于需要切割和/或凝血的各类外科手术，包括普外、泌尿、妇科、肛肠、骨科、胸外、心脏、肿瘤等。双极可用于显微、神经、五官、手外等精细手术。

共有六种输出模式：a) 切割   b）混切1     c) 混切2  d)电凝1  e)）电凝2    f双极电凝

采用CPU控制，具有记忆功能，再次开机时出现上次使用功率设定值。

具有中性电极接触质量监测电路，可以检测极板和病人接触面积，系统检测评估极板与皮肤的有效接触面积，一旦发现接触面积下降到危险水平，系统自动切断输出，并报警提示。可以检测使用单极、双极负极板。

具有自动补偿功能，稳定输出功率，使损耗降至最低。

可做水下切割，包括富脂区的组织切割。

可以配合氩气系统、内镜、宫腔镜等使用

高清晰大数码显示

输出功率可手动调节。

参数三：

1、最大输出功率：350W。本机输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF 型防除颤应用部分(单极和双极)，非AP、APG 型普通设备，～220V 网电源供电。

2、六种输出模式 ：纯切 、混切一 、混切二、 喷凝 、强凝、 标准双极

3、全部微电脑控制。

4、精确的功率控制、大范围的功率输出可以满足各种手术需要、适用于全科室。

5、各个端口独立输出保证了安全的特性。单极既可手控输出也可脚控输出；双极用脚控输出。

6、可水下切割、可以配合腹腔镜、宫腔镜等使用。

7、具备高性能的病人回路电极板接触面积检测系统（REM）。

8、功率自动补偿功能。本机具有断电保护电路，能记忆前一次使用的输出设定值。

- 供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。