输液泵工作站技术参数

输液信息采集系统

- ★输液信息采集系统需通过NMPA三类注册证

- 整机设计使用年限≥10年，需提供证明材料

- 输液信息采集系统以每2个通道为基本单位增减，可组合成2/4/6/8等通道

- 可直接接入同品牌监护仪中央站，实现监护仪和输注泵信息同屏查看

- 通过中央站可远程控制系统内输液泵、注射泵，支持速度、预置量、快进等参数远程设置及更改。

- ★输注泵可升级与同品牌监护仪互联，在监护仪上显示药物体征联动界面，包括过往24/12/8/4/2小时生命体征趋势和药物流速同屏同时间轴查看，帮助评估用药效果

- 输注泵可升级接入同品牌设备管理看板，实时了解设备使用状态和科室分布以及使用率、出厂时间和工作时长等信息

二、注射泵

- ★注射泵需通过NMPA三类注册证

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料

- 注射精度≤±1.8%，机械精度≤±0.5%

- 速率范围：0.01-2300ml/h, 最小起始流速和步进流速均为0.01ml/h

- 快进速度范围：0.01-2300ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 支持注射器规格：1ml、2ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；

- 注射器安装后，推拉盒可自动定位并固定注射器尾夹，无需手动操作

- ≥8种注射模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、间断给药模式、TIVA模式；具备联机功能

- ★支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

- ≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- ★具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 信息储存：可存储≥3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@5ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量不超过1.7kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。

三、输液泵

- 整机使用期限≥10年，需提供证明材料

- ★输液泵需通过NMPA三类注册证

- 支持输血功能，并提供证明文件

- 支持肠内营养液输液功能，并提供证明文件

- 输液精度≤±5%

- 速率范围：0.1-2300ml/h, 最小步进0.01ml/h

- ★快进流速范围：0.1-2300ml/h

- 可自动统计四种累计量：24h累计量、最近累计量、自定义时间段累计量、定时间隔累计量

- 泵门智能电动控制，可自动关闭或打开

- 智能电动止液夹，能自动感应输液管是否装载到位，并自动关闭或打开止液夹，无需手动操作

- ≥8种输液模式：速度模式、时间模式、体重模式、梯度模式、序列模式、剂量时间模式、和间断给药模式、点滴模式；具备联机功能

- 支持镇痛药、化疗药、胰岛素输注（提供证明文件）

- ≥7英寸彩色显示屏，电容触摸屏技术

- 支持药物库，可储存≥5000种药物信息。

- 支持药物色彩标识，选择不同类型药物时对应的药物色彩标识自动显示在屏幕上，支持4种以上颜色

- 压力报警阈值至少15档可调，最低可设置50mmHg

- 具备阻塞前预警提示功能，当管路压力未触发阻塞报警时，泵可自动识别压力上升并在屏幕上进行提示

- 具备阻塞后自动重启输液功能，短暂性阻塞触发报警后，泵检测到阻塞压力缓解时，无需人为干预，泵自动重新启动输液

- 具备双压力传感器，可检测管路上下端的压力变化

- 具备双空气传感器，检测管路内气泡大小，双重保障，防止气泡漏检漏报

- 具备气泡报警功能，支持最小15μL的单个气泡报警

- ★无需滴数传感器，泵可自动识别空瓶状态并报警

- 信息储存：可存储≥3500条的历史记录

- 电池工作时间≥5小时@25ml/h

- 防异物及进液等级IP33

- 整机重量不超过1.85kg

- 满足EN1789标准，适合在救护车使用，需提供证明。