荧光显微镜  技术参数

- 技术参数:

1.光学系统:无限远光学系统，45mm国际标准齐焦距离；

2.物镜转换器:内倾式三4孔位；

3.总放大倍数:40-1000x；

4.目镜:显微镜目镜放大率准确度(以检测报告中数据为准)不超过±0.5%。

5.观察镜筒:30 度倾角三目观察筒，瞳距可调: 48mm-75mm，手旋螺钉用于安全地360°旋转观察筒；

6.物镜:平场消色差物镜 PLAN 4x/≧0.10；平场消色差物镜 PLAN 10x/≧0.22；平场消色差物镜 PLAN 40x/≧0.65；平场消色差物镜 PLAN 100x/≧1.25 oil

7.☆透射光照明方式：LED 照明，色温 5000K-7000K，亮度连续可调，全亮度可使用≧25,000 小时，2 小时自动关机。

8.荧光中间模组:LED荧光光源，使用寿命≧30000小时以上滤块UV(真菌)激发:340-400nm 。滤光块采用背景杂光消除技术，观察时呈现图片与背景的超高对比度，达成最佳观察效果。

9.☆可单手操作样夹，方便同时记录；

10.配830万像素(荧光)摄像系统；

10.1技术部分:微光荧光成像，GFP或RFP分析。像素大小:2.9*2.9μm，最大分辨率:830 万像素;有效分辨率: 3840*2160；扫描方式： 逐行扫描；光谱响应： 380-650nm(有红外截止滤光片情况下)；记录方式：图像和视频(软件或硬件触发)；USB 接口：USB3.0高速接口(兼容 USB2.0 接口)；提供 Windows/Linux/mac0S/Android 多平台操作系统

10.2软件部分：预览:25%，33%，50%，100%实时动态预览，预览过程支持动态测量和实时参数调整；采集:一键采集，图像格式可选择JPEG/BMP/PNG/TIFF(出版专用)/GIF/PCX/TGA/SFT；录影及定时拍摄:实现高清晰录影，WMV或 AVI格式，WINDOWS MEDIA V9 编码器保证图像信息的最小损失，定时采集最小间隔时间为2秒；比例尺：通过校核显微镜和成像装置，在图片中自动生成比例尺和日期，实现显微镜图片的数字化管理和精确量化。

- 售后参数:

1、操作软件终身免费升级。

2、可以和 LiS 系统链接，接口费由产家支付。

3、质保期内如有故障，负责免费维修及更换零配件；质保期后如有故障，负责免费维修，付更换零配件费用；终身免费维护保养。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。