酶标板自动洗板机技术参数

一、技术参数

1、适应板型：96孔平底、U型、V型酶标板或条。

＊2、洗板头：192针（96根注液针、96根吸液针）。

＊3、洗液通道：≥4个（至少3个进液通道，1个废液通道）。

＊4、注液精度： CV≤3%,注液均匀度：≤1.5%；注液和吸液速度、时间可调；

5.残液量：≤1ul/孔。

6、洗液针可在微孔前后或左右各吸1次；注液的同时具有吸液功能。

＊7、洗板模式：板洗、条洗或可单独清洗任意板条；在清洗过程中可随时暂停洗板，暂停后可恢复继续洗板；不足整排时无需补孔；

8、洗液、废液瓶容量：≥2L

9、废液报警功能：当废液到报警器预定位置，仪器自动报警；

10、洗板次数：0-99次可调；浸泡时间：0-10分钟可调；具有管路保养冲洗程序。

11、程序储存能力：≥100个程序；

12、电源：交流输入， 220V±22V，50Hz±1Hz；

13、洗瓶配置：洗液瓶≥5个。废液瓶≥2个。

二、维保

1、终身免费提供每年一次的仪器校准并出具符合行业标准要求的校准报告。

2、故障报修响应时间≤1小时，到场时间≤24小时。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。