血液灌流机   技术参数

一、重要参数：

- 适用管路：泵管内径为ф8mm和ф6mm的标准泵管。

- 血液泵流量调节范围：9mL～450mL/min（ф8mm）；6-300ml  （ф6mm），血泵流量精度：±5 %以内。

- 肝素泵流量调节范围：0～10mL/h；肝素泵流量精度：±5 %或0.2ml/h。

- 灌流器前压显示范围：-20kPa～＋38kPa，灌流器前压报警设置范围：-20kPa～＋38kPa。

- 静脉压显示范围：-18kPa～＋40kPa，静脉压报警设置范围：-18kPa～＋40kPa。

- 预置量设定范围：1-99999ml。

- 加热介质温度设定范围：36～41℃（0.1℃）。

二、一般参数：

- 1.电源：AC220V，50 Hz。

- 2.功率：约200VA。

- 3.熔断器：φ5x20mm，T2AL250VAC。

- 4.外形尺寸：不超过480Wx410Dx580Hmm（不含台车），重量：不超过20kg（不含台车）。

- 5.台车尺寸：不超过510W×430D×760Hmm，台车重量：不超过10kg。

- 6.电击防护等级：I类B型

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣  5  分，一般参数不响应一条扣  3  分。