PCR仪技术参数

数量：2台

- 1.控制键:全触摸屏；

- 2.记忆功能:可储存不少于500个方法（包括PCR前处理，PCR循环，PCR后处理），通过USB闪存无限扩展；

- 3.显示屏:≥5.7英寸VGA彩色触摸屏；

- 4.可编程序:可任意修改预设的程序（包括前处理，后处理和25个循环）；设定好的程序可以储存并可以加密保护防止无意改写；

- ★5.软件功能:循环时间和温度自动延伸/自动下降，可停程序；有时间日期显示，自动断电保护，恢复供电后自动执行未完成循环，保证扩增全过程安全运行；可计算Tm值，温度验证功能；

- 6.用户自检:用户可常规运行多种诊断程序以检测仪器升降温速度和升降温精度；

- 7.温度范围:4.0-100℃；

- 8.温度显示:仪器显示经计算机计算的实际样品温度，精确到0.1℃；

- ★9.实际样品的平均升/降温速度：≥3.5℃/秒；

- 10.样品基座升降温速度：≥4.0℃/秒；

- 11.静态样品基座温度均匀性:±0.5℃，达到设定温度后30秒；

- 12.温度准确性: ±0.5℃（4－100℃范围）；

- 13.热盖:维持105℃温度，满足无油操作PCR扩增；

- 14.重现性:达到设定温度的时间误差小于5秒；

- 15.温度梯度：

- 15.1准确性：≤±0.5℃

- 15.2列内温度均一性：达到设定温度30秒内同列孔间温差≤±0.5℃

- 15.3温度梯度范围：30－100℃

- 15.4温度梯度温差范围：1－25℃

供应商每有一条重要参数不响应扣 8 分，每有一条一般参数不响应扣 2 分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。