防褥疮气床垫 技术参数

- 一、功效用途：

- 防褥疮气床垫主要用于预防和辅助治疗因长时间卧床导致的褥疮（也称为压力性溃疡），通过交替充气和放气的方式，改变身体与床垫接触部位的压力分布，减少皮肤和皮下组织长期受压的风险、促进血液循环、提高患者舒适度，从而有效预防褥疮的发生。

- 二、技术要求

1.床垫具备监管部门注册认证的翻身功能，满足静态材料减压，循环波动，辅助翻身等基础功能，以达到综合预防压疮，辅助翻身等临床理疗功能。

2.床垫尺寸：长200cm 宽 90cm 高20cm（±10cm），重量：12-15kg （可根据医用床体定制垫体尺寸）

- 3.★悬浮治疗调节范围：14.5 mmHg—32 mmHg，具有“防压运行”和“舒适运行”双模式。

4.翻身治疗调节范围：0°-- 30°。

5.具有“波动按摩”功能，工作周期调节范围：10-40分钟。

6.★具有“循环侧翻”功能，工作周期调节范围：10-120分钟。

7.床垫最大承重不小于135公斤。

8.具有背部送风功能，风速0-3m/s。

9.★具有吸收体液功能。

10.★具有“辅助排便”，“辅助治疗”功能。

11.触摸屏操作与控制。

12.压力精度≤0.1 mmHg。

13.★具有隐形防侧滑功能。

14.★CPR功能，放气时间小于30秒。

15.拉链式透气虑单，孔径≤37um。

16.采用TPU无毒面料，生物兼容性高，可直接水洗，容易清洁。

17.模块化设计，便于日常保养与快速维修。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 5 分，一般参数不响应一条扣　2  分，