低频脉冲治疗仪（经皮神经电刺激仪）  技术参数

1、★设计先进的人机交互系统，界面采用≥7寸大屏幕彩色液晶显示，中文菜单，操作方便；

2、★动态实时显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然；

3、智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

4、输出通道：三组输出；

5、★输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波；

脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us，允差为±20%；

6、★脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调；允差为±10%；

7、★输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调；最大输出值允差±30%；

8、★时间设置：定时装置为5min～30min分档可调；允差±5%。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣　 7　分，一般参数不响应一条扣　4　　分。

、