多功能电动康复起立床（医用电动病床）    技术参数

1、外形尺寸：2200mm*1100mm*550mm～850mm，±50mm；

2、床面升降高度（不含床垫）：550mm～850mm，±50mm；

3、设备适用范围为：在医疗监护下成年患者的诊断、治疗或监护时使用，用以支撑患者身体，形成临床所需体位；

4、床面整体起立角度≥83°；

5、整体向后倾斜角度≥12°，并且整体向前倾斜角度≥10°；

6、背部调节高度：0～75°±5°；

7、腿部调节高度：0～40°±5°；

8、护栏高度：≥350mm；

9、额定电压：220V；

10、额定功率：90W；

11、最大功率：小于400VA；

12、运行噪音：小于55db；

13、★电机数量≥5个；

14、★X光透视背板（800mm±50）*（500mm±50mm）；

15、床尾两端各有一套直立支撑轮结构，在床面整体起立最大角度≥83°时能保证床体负重后的稳定性；

16、内置备用电源，持续工作时间15分钟以上；

17、同时配有气动弹簧慢速推杆，提高安全性，起立速度更符合患者需求；

18、配置急停开关；

19、配置基于整体力学、机械结构设计等多重安全保护系统;

20、配备防褥疮气床垫:

20.1、用途：用于术后或长期卧床的患者预防褥疮;

20.2、采用静态空气技术—重新分配压力，降低组织剪切和摩擦，非电，设计更安全，合理;

20.3、采用多点支撑 X-90°材料结构，保证床垫体能均衡支撑，分散人体体压，从而达到预防褥疮的效果；

20.4、具有良好的防压功能,落球回弹率为≥50%;

20.5、甲醛含量：床垫经检测不含甲醛成分;

20.6、床垫具有良好的透气性，具有良好的抗菌效果;

20.7、床垫具有一类医疗器械产品备案。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 3　分，一般参数不响应一条扣　2　分，