微波治疗仪（微波治疗机）  技术参数

1、工作频率：2450MHz±20MHz；

2、★理疗功率：理疗0-99W，连续可调；

3、时间设置：0～30分；

4、★功率和时间调节方式：步进至少为1和10两种调节方式；

5、控制方式：触摸启动或自动复位，运行倒计时为0后，返回到设定功率、时间状态。启动、运行结束，蜂鸣提示报警；

6、★辐照器尺寸：三维辐射器，圆形直径≥160mm、马鞍形≥360mm*140mm*60mm，配备液压支架，定位快速准确；

7、安全性：专业的超温、闭锁、误操作保护功能；微波功率输出异常自动报警并自动切断微波输出,微波功率输出控制具有自适应功能，故障代码显示功能,安全稳定；

8、适用范围：适用于妇科、皮肤科、口腔科、耳鼻咽喉科、肛肠、康复理疗科、泌尿外科等表浅部位疾病及部分炎症的治疗；

9、主机采用一体化豪华型推车机柜。采用静音脚轮；

10、使用年限≥8年；

11、输出线：理疗线两端须有防折断保护设计。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣 6　分，一般参数不响应一条扣　4　　分，