中频脉冲治疗仪（中频电疗仪）

技术参数

1、★大屏幕彩色液晶显示，中文菜单操作，可同时显示四路通道输出的治疗剂量、治疗波形、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然。并且具有菜单浏览及电子说明书的功能；

2、★独有的icontrol智能控制系统，可以快速的选择参数及操作；

3、★输出通道：含四路中频电疗法，含四路离子导入，含二组干扰电疗法；

4、★具有透热功能，导电橡胶最大透热温度≤60℃，六档可调；

5、内存99个处方；

6、★中频频率：2～10KHz；

7、调制频率：0～150Hz；

8、★调制波形：方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定；

9、调制方式：调制方式为调幅，可连续调制、变频调制、间歇调制、断续调制；

10、输出电流稳定度：电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%；

11、★调幅度：电疗仪的调幅度为0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%；

12、差频频率范围：四通道电疗仪，其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内；

13、★动态节律：四通道电疗仪，其干扰电动态节律为4s～10s范围内；

14、★差频变化周期：四通道电疗仪，其干扰电差频变化周期为15s～30s；

15、定时装置：电疗仪具有定时装置，允差±5%；

16、连续工作时间：治疗仪连续工作时间应能≥4h；

17、噪声：电疗仪工作时，其噪声应不大于60dB；

18、输入功率：160VA；

19、输出电流：电疗仪纯交流波形，最大输出不大于100 mA；含直流分量时，输出电流不大于80mA；（负载电阻为500欧姆）输出电流为连续递增/递减调节，每档递增/减量为1mA；

20、输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）；

21、工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣  3　分，一般参数不响应一条扣　2　分，