动态血压    技术参数

1、数据连接；USB 数据线。

2、测量方法；示波法。

3、血压测量范围：30mmHg～260mmHg。

4、脉率测量范围：测量范围应40bpm～200bpm。

5、分辨率：血压读数的分辨率1mmHg，脉率读数的分辨1BPM。

6、可重复性：在静态连续低压状态下测量，在刻度范围内每一点重复测量的读数之间，相差≤4mmHg。

7、血压测量准确性：在量程中的任何测量点上，袖带内压力测量的最大误差±3mmHg。

8、脉率测量准确性：±3BPM。

9、安全保护：血压监测仪袖带压力超过40.0 kPa（300mmHg）时自动打开电磁阀放气。

10、快速泄气：在充气系统阀门全开快速放气的情况下，压力从34.67 kPa（260mmHg）降到2 kPa（15mmHg）的时间≤10s。

11、工作电源：两节5号AA碱性电池。

12、数据存储器： ≥200个读数。

13、测量间隔时间：血压监测仪进行自动血压测量的间隔时间可选择为(5，10，20，30，45，60，90、120)分钟中的任何一种，时间误差不超过选择值的5%。

14、尺寸：≤ （118×67×29）mm。

15、支持全程脉搏波回放。

16、报警功能；可自定义报警阈值，选择开启或关闭视觉、听觉报警。

▲17、设备拥有补测功能，当测量结果错误、未能测量出结果时，设备应进行补测，同时考虑患者舒适性，只补测一次。

▲18、分析软件可以读取脉搏波数据，所有血压数据列表与所有脉搏波数据同屏显示，并支持联动选择，便于快速处理错误数据。

19、分析软件能够自动删除错误数据，并且删除的数据可见，减少工作量。

20、分析软件能够提供日夜对比统计直方图、频率分布图、圆饼图、趋势图、条形趋势图、散点图等工具。

21、分析软件能够显示每条数据在测量时的姿势，运动、躺、坐立等，为临床提供诊断参考依据。

▲22、分析软件能提供血压负荷值、夜间血压下降率、平均动脉压（MAP）、平滑指数、动脉硬化指数等内容。

23、支持蓝牙编程，传输数据，支持在手机上查看动态血压报告。

▲24、支持手机上传数据，医生通过电脑查看上传数据，并返回诊断报告。

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣  3 　分，一般参数不响应一条扣　2　　分，