气垫床技术参数

- 电源：

1.1 额定电压： 交流 220V~ 50Hz

- 1.2 额定功率：8.5VA

1.3保险丝：T160mAL250V

2、性能参数

1.1 在 2.7±0.1kPa 气压下输出流量：≥10 L/min

1.2 在 10.1kPa 气压下流量：≤6 L/min

1.3 工作载荷下放置 24 小时压力降：≤5%

1.4最大工作载荷下气垫内压：24 kPa

1.5 工作时所产生噪声：≤40 dB(A)

1.6 工作载荷：≥150Kg

3、尺寸重量

3.1 气泵外形尺寸：312x178x208 mm（±10mm）

3.2 外包装尺寸：345x230x380 mm（±10mm）

3.3 整套重量（YQ-P2V/P2U/P2J):5.8Kg/5.3Kg/6.5Kg（±5%）

3.4 气垫充气尺寸（长x宽x高）:1850x800x80 mm（±10mm）

4、贮存条件

4.1温度：-40℃~55℃

4.2湿度：≤93%

4.3大气压力：860~1060 hPa

4.4环境要求：无腐蚀性气体，通风良好的室内

5、安全指标

安全类型：II类

防电击程度：B 型应用部分

工作制：连续运行

对进液的防护程度：普通型设备

产品类型：产品不属于AP型或 APG型

技术评分按满分50分算，一般参数不响应一条扣　3　　分。