一氧化氮治疗仪 技术参数

1. 性能指标：

1.1 电源：AC 220V,5O Hz; DC 24 V

★1.2 备用电池运行时间：＞60 分钟

★1.3 备用电池充电时间：＜3.5 小时

1.4 气源：

★浓度范围为 400ppm～996ppm 的 NO 标气

1.5 屏幕：

★不小于 8 英寸的触摸屏，可同屏分别显示：标气气源、分钟通气量、NO 流量，以及 NO、 N02、02 的实时监测值与报警值。

2.治疗仪参数设定：

★ NO 浓度设定范围：0~80ppm

3. 冶疗仪监测参数：

3.1 NO 浓度监测范围：0~100ppm

★3.2 氧气浓度监测范围：0%~100%

3.3 N02 浓度监测范围：0~20ppm

4.治疗仪报警参数：

4.1NO 高浓度报警范围：1ppm~100ppm 可调

4.2 NO 低浓度报警范围：0ppm~99ppm 可调

4.3 N02 高浓度报警范围：0ppm~5ppm 可调

4.4 氧气高浓度报警范围：21%～100% 可调

4.5 氧气低浓度报警范围：18%～99% 可调

4.6 电源故障报警、电池电量低报警

4.7 至少包括以下报警：氧浓度传感器错误报警、 NO 浓度传感器错

误报警、 N02 浓度传感器错误报警、流量传感器错误报警等。

5. ★移动小车上有双瓶位的标气 NO 气源瓶固定装置，机器上具有两个 NO 气源接入口，一用一备。

6. ★6.具有自动校正功能

技术评分按满分50分算，评分标准重要参数不响应一条扣  5 　分，一般参数不响应一条扣　1　　分，