体外除颤监护仪  技术参数

1、重量：≤4.6kg(含电极板)。彩色电容触摸屏≥9英寸，分辨率1200×1020像素，可显示≥7通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。提供图形化故障排除指引，屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。3分

2.具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤(AED)功能，AED功能适用于29天以上人群(需提供NMPA注册证明材料)。3分

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。3分

4.手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。3分

5.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。3分

6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。3分

7.AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥8小时。开机到可正常使用时间≤2s。除颤充电迅速，充电至200J≤4s，除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。2分

8.体外电极板支持病人接触状态显示。3分

9.支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。2分

- 10.可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。2分

- 11.心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。2分

- 12.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。支持ST和QT实时分析。2分

13.可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、有创血压、体温、呼吸末二氧化碳。3分

14.可选配CPR辅助功能，CPR传感器设计符合2020 AHA指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。3分

15.可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量，提供CPR按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或CPR传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。3分

16.可选配扩展集成床旁超声，提供创伤检查步骤指引、检查部位打图手法和标准图参考。2分

17.配置110mm记录纸记录仪，可同时打印不少于6通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s;支持连续波形记录。可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。2分

18.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。2分

- 19.无需开机或拆机即可查看电池电量；电池可徒手拆卸，无需拆机，便于维护。支持设备状态指示灯用户检测，支持自检放电能量精度显示和打印。2分

- 20.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55.具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准关于跌落试验的要求，可承受1.5米跌落冲击，带包可承受3米跌落冲击。工作环境温度范围：-20°C-55°C,湿度范围：5%-95%,大气压范围：57.0kPa～106.2kPa。2分

配置要求：含手动/自动除颤、起搏、无创、体温、呼末、血氧+CPR+12导静息分析功能。