超微量荧光分光光度计 技术参数

- ★ 支持超微量（0.3~2μL）和比色皿（≥1000μL）双模式检测；

- ★ 光程自动转换：超微量模式（0.02~1mm）、比色皿模式（1~10mm）；

- ★ 波长范围：190~1100nm（氙灯光源），波长精度±1nm；吸光率范围：超微量模式0~750Abs（等效10mm光程），比色皿模式0~30Abs；

- ★ 线性范围：≥5个数量级，R²≥0.995；

- 检测限：≤0.0005pmol/μL（荧光素黄）；比色皿温控范围：室温-5℃至45℃（±0.5℃）；

- ★ 自动测量与调零功能，支持即时检测（≤3秒/样本），智能污染物识别（至少蛋白、核酸、苯酚、胍盐等）及浓度矫正功能。

- 2048像素CMOS线性图像传感器；

- 脉冲氙灯光源（寿命≥10⁹次闪光）；

- 10.1英寸触摸屏，兼容实验室手套操作；

- 核酸模块​​：dsDNA、ssDNA、RNA、oligo等；蛋白模块​​：A280、BCA、Bradford、Lowry等；动力学模块​​：支持5阶段自定义检测（延迟时间、间隔时间可调）；

- 激发/发射滤光片：蓝光（430~495nm/510~580nm）、红光（590~640nm/660~725nm），支持荧光标准曲线及动力学检测。

- 无需预热，即开即用；

- 标准曲线拟合：线性、多项式等；

- 支持0.5mL PCR管（加样量≥100μL），液柱监测功能(自动识别气泡或异常)；

- ★ 支持USB、以太网、Wi-Fi数据传输。数据存储格式：电子表格，兼容U盘导出及网络转存；

- 内置试剂计算器。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。