超净工作台 技术参数

1、类别：单人双面垂直单向流。

2、*送风系统：高效率、低能耗的风量可调送风系统。

3、控制系统：高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作。

5、设备尺寸：外尺寸(宽×深×高) 1200×780×1800mm内部尺寸(宽×深×高) 1000×700×620mm。

6、*过滤技术：HLPA 滤芯， 过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒），高效过滤器规格及数量：送风过滤器915×610×50mm×①，排风过滤器480×90×50mm×①。

7、洁净度： ISO 5 级。

8、噪音：≤62dB(A)。

9、照度：≥300Lu。

10、平均风速：0.33m/s±0.03 m/s；

11、菌落数：≤0.5个/皿·时（直径90mm培养平皿）。

12、*结构：全钢结构，前端圆弧一体成型的优质304不锈钢作业台面。箱体采用优质冷轧钢板静电涂装抗腐蚀能力强，流线型的豪华整机造型， 内部气流循环，顶部安全排风，前窗操作口采用独特的气幕隔离保护技术。

13、*工作状态监测与显示系统：高清LCD，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态。

14、*过滤器寿命显示及报警，工作窗开启超过规定高度报警。

15、照明系统：节能LED灯具,护眼设计。

16、移动脚轮：带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。

17、*维护与检测：预过滤器快速更换与清洗设计，带PAO采样口，方便扫描检测高效过滤效率。

18、*移门系统：钢化安全玻璃，控制上下位置任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。

19、杀菌系统：进口名牌紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁。

20、备用功能与安全防护：带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。

21、资质：提供ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证、TUV 机构的CE 认证、CFDA二类医疗器械注册证。

供应商每有一条重要参数不响应扣3分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于5年，5年内免费维修，24小时响应。