水浴箱技术参数

1.温控范围:5-100℃；

2.温度波动:≤±0.5℃；

3.温度均匀性:≤±0.5℃；

4.容积:≥50L；

5.加热功率:≥4000W；

6.控温方式:自动控温；

7.加热方式:不锈钢加热管；

8.内胆材质:不锈钢；

9.外壳材质:冷轧钢板，喷涂处理；

10.电源要求:220V；

11.保护功能:自动断电保护，过温保护。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。