超微量天平 技术参数

数量：2台

1、铝压铸金属基座，可拆卸不锈钢秤盘，玻璃风罩，下挂式秤钩，防盗锁。

\*2、称量室上方自带ESR静电消除条，独特的除静电设计，确保天平称量准确。

\*3、宽屏背光LCD显示屏；显示屏双行显示，第二行可显示天平中文操作提示。

4、用户无需参照说明书即可操作天平。4个机械按键，快速进入多种称重模式。

\*5、RS232 和 USB通讯接口（标配）；GLP/GMP实时时钟，一级密码保护

6、用户可调节环境参数和亮度、自动去皮、可设置量程校准点、量程指示条、可选环境滤波参数

7、测量单位：毫克，克，千克，盎司，磅，克拉，Pennyweight，金衡盎司，格令，牛顿，香港两，新加坡两，台湾两，Momme,Tical ，Mesghal,Tola等单位。

8、最大秤量：≥200g

9、可读性：0.0001g

10、重复性sd (5%的满量程）：≤0.08mg ； 重复性sd（满量程）：≤0.1 mg

11、线性误差，典型：±0.06 mg

12、稳定时间：≤2.5s

13、温漂(PPM/K)：≤±2

14、校准：内部校准

15、提供原厂质保服务

16、配置要求：

天平2台

校准砝码2套

称量纸10包

清理用毛刷10把

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年（为保证产品和售后服务质量，需厂家提供iso9001证书，售后服务承诺原件盖鲜章）。