薄膜过滤器、膏体灌装机、水浴锅、韦氏比重称、永停滴定仪、蒸馏法相关仪器技术参数

薄膜过滤器：

※1、滤膜直径:50mm及以上;

※2、抽滤方式：隔膜泵负压抽滤，10L/min以上；

※3、需配有真空泵部件及相应数量耗材，滤膜孔径≤0.45μm；

※4、材质：304或316不锈钢；

5、密封性：整体加上过滤膜后密封可靠，不能有漏气、漏液现象；

6、固定夹具：氧化均匀，无损坏，夹紧时夹具把手内外侧无裂；

7、平稳性：整体平稳不晃动及稳定的滤膜质量，能确保分析结果的一致性；

8、抽滤瓶体积大于1L；

9.三联-五联薄膜过滤器，配有备用制滤器及垫板等；

10.其他参数需满足微生物限度检查等相关技术要求。

膏体灌装机：

※1.充填范围：10-30g 设备料斗带搅拌电机及可控加热功能。需保证制剂分布均匀，防止软膏中原料药静置沉底。

※2.灌装精度：≤±3% ，有较好的连续性。分装完成后有传输带送至下一单元，高度可调节便于与下一单元连接。

※3.保温桶容积：≥20L，带保温搅拌功能安装简便，易拆卸清洗。 ※4.灌装头要防滴漏、拉丝，灌装于软膏盒内膏体应表面平整无气泡凸起。设备需包含空气压缩机及后期拍管安装等；

5.灌装速度：大于30瓶/分钟 ，灌装量和灌装速度均可任意调节循环灌装，灌装精度高；

6.灌装类型:半流体、膏体；

7.适用范围：适用于软膏剂、霜剂、乳膏剂等药物制剂及甘油剂型（粘稠度较高）的罐装；

※8、设备根据各种膏体物理特性完成定量灌装。（提供承诺书）

水浴锅：

※1.电源电压：220v 50HZ。集水槽与水浴锅一体，可满足一锅两用拆除隔板可当水浴槽用；

※2.消耗功率：≥2000w；

※3.控温范围：5-100℃；

※4.恒温波动范围：±0.3℃；

5.控温精度：≤±1℃；

6.规格范围：双列四孔及以上；

7.报警类型：超温报警、温度探头损坏报警；

8.适用于蒸馏干燥、浓缩及恒温加热化学药品、生物制品恒温培养；

韦氏比重称：

※1.液体比重范围：0-2.0000；

※2.比重标准：以20℃纯水的比重为1.000；

※3.测锤排水量（体积）：5㎥；

※4.准确度：0.001；

5.配置：量杯、弯头温度计、砝码及测锤组件；

6.具备水平调整脚、支柱能锁定、平衡调节器等功能；

7.满足理化实验室制剂测量需求，包含相应实验所需配件量筒、温度计等配件。

永停滴定仪：

※1.支持手动滴定和自动滴定的切换，满足理化试验检测需要，符合相关参数及标准。自动滴定，终点预控点和延时综合可判定终点。

※2.仪器自动判别终点、电流剧烈变化时、仪器自动进入慢滴定状态，及双铂电极、带搅拌器。

3.具有极化电压选择、终点设定选择、检测灵敏度可选择；

※4.极化电流灵敏度为：10‾⁹A、10‾⁸A、10‾⁷A、10‾⁶A、四档适应不同化学分析。滴定管体积10ml,25ml ，灵敏度设定：0.001㎂，0.01㎂，0.1㎂，1㎂   极化电压：30mV、50mV、100mV；

5.基本误差：滴定终点控制灵敏度：±5%FS；极化电流检测误差：±2.5% FS；容量分析重复性误差：0.2%；

6.高清液晶显示屏、人机操作简单。

蒸馏法相关仪器：

1.铁架台铁杆14寸、底座、十字夹、烧瓶夹、蛇形冷凝管、牛角管

2.烧杯500ml；

3.酒精灯150ml；

4.锥形瓶100ml；

5.圆底烧瓶250ml；

6.玻璃滴管、胶帽、注射器10ml、塑料漏斗、棉灯芯、烧瓶刷、乳胶管、止水夹；

7.胶塞带孔5号、胶塞带孔1号、温度计200℃；

供应商每有一条重要参数不响应扣2分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.质保不少于4年。