治疗床9段（多体位医用诊疗床）技术参数

*1、九段位设计，各段位均可调节。

2、收滑轮踏板：产品能通过收滑轮踏板实现固定和移动功能的转换。

3、环形脚控开关，医生可在床体周围任意位置调整床体电机，方便操作治疗。

*4、上臂支架升降可调：0～25cm±5%，可平面旋转360°。

*5、抗菌耐磨高弹力皮革，高阻燃性、抗菌、耐温、防划、床体弹力好、舒适。

6、设备采用直线电机和气动弹簧，能够在临床上使用更加安全。

7、支撑脚架：模具铸造成型，外观优美，坚固耐用。

8、床板安全工作载荷：≥170kg（患者≥135kg）。

9、床面规格：65(W)cm*190(L)cm±10%。

10、升降高度：45cm～90cm。

11、头部段面调节角度：-60°～45°。

12、小腿段面最大调节角度：-75°～45°。

13、腰部段面最大调节角度：≥55°。

14、股部段面最大调节角度：≥20°。

15、配备紧急停止开关。

16、电源输入：a.c.220V  50 Hz。

供应商每有一条重要参数不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣2.5分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。