# 病人监护仪二氧化碳监测插件模块技术参数

*1.可精准测量并显示呼吸末二氧化碳数值 (EtCO₂)、吸入二氧化碳数值(FiCO₂),同时同步显示气道呼吸率 (awRR) 及二氧化碳波形，方便医护人员直观观察患者呼吸气体变化趋势。

2.二氧化碳测量范围覆盖0-152mmHg(对应0- 20.0%浓度、0-20kPa),适配成人、小儿及新生儿等不同人群的临床监测需求。

*3.测量精度分区间保障：0-40mmHg 区间误差±2mmHg;41-150mmHg 区间误差为测量值的±10%;气道呼吸率超过80次/分钟时，测量误差为读数的±10%。

4.二氧化碳测量分辨率根据量程细分，0-69mmHg区间为0.1mmHg,70-152mmHg区间为0.25mmHg, 可精准捕捉微小的气体浓度变化。

5.气道呼吸率显示分辨率为1rpm,符合临床对呼吸频率监测的精细度要求。

*6.采用旁流测量法时，采样速率通常≤50ml/分钟，且采样速率控制精度≤设定值的±15%或±15ml/min,既能高效采集气体样本，又能减少对患者呼吸的干扰。

7.模块响应迅速，在25℃环境下，开机后2分钟内即可达到全性能稳定状态，二氧化碳波形显示延迟不超过4秒。

8.气道呼吸率报警设置范围为0- 150rpm,上下限可连续调节，且上限大于下限；窒息报警延迟时间可多档位设置(如10s-40s等),适配不同临床场景的预警需求。

*9.模块采用插件式设计，可适配 P12 监护仪的扩展插槽，且支持与主机的智能联动，测量数据可同步至监护仪的高清显示屏，同时兼容中央监护站数据传输，便于集中管理。

供应商每有一条重要参数不响应扣7.5分，每有一条一般参数不响应扣4分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。