# 生物显微镜  技术参数

一、显微镜部分

1.研究级人机工程学正置显微镜，可作明场的观察；（1分）

2.光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；（1分）

★3.调焦：低位固定载物台通过物镜转盘聚焦，聚焦行程15mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，高灵敏微调旋钮最小调节精度1微米；（5分）

★4.观察筒：可倾斜三目镜筒，倾角为5—35°，三档分光，视场数≥26mm；（4分）

5.照明装置：内置透射光柯勒照明器，长效白光LED光源，寿命20000小时以上。具有光强管理（LIM）功能，能够在转换不同物镜时，根据预设光强进行自动光亮度调节；（1分）

6.物镜：平场消色差物镜5个（1分）

2x(N.A.0.06，W.D.5.8mm)

4x(N.A.0.1，W.D.18.5mm)

10x(N.A.0.25，W.D.10.6mm)

20x(N.A.0.4，W.D.1.2mm，spring)

40x(N.A.0.65，W.D.0.6mm，spring)；

7.载物台：扭矩更轻能够用一个手指轻松操作。带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台；（1分）

★8.目镜：10X超宽视野目镜，视野数＞25，带屈光度校准；（4分）

9.物镜转换器：五孔编码物镜转盘，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺；（1分）

★10.聚光镜：内置摇摆式聚光镜，N.A.0.9，使用4X物镜时无需摇出顶透镜，能够进行各个倍率间快速转换观察；（4分）

★11.具备光强管理功能，可根据物镜倍数自动匹配最佳观察光源强度；（5分）

★12.提供广审版彩页、广告审查准予许可决定书以供审核查验；（3分）

二、摄像头部分

13.≥2000万像素CMOS芯片相机；（1分）

★14.采集分辨率≥ 5200 x 3648 像素；（5分）

15.USB 3.0 通用型接口；（1分）

16.1英寸靶面，≥2.4×2.4um像元；（1分）

★17.全幅全分辨率采集帧速不小于30fps（USB 3.0）；（5分）

18.具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加等处理；（1分）

19.在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；（1分）

20.调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；（1分）

21.方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；（1分）

22.可以做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；（1分）

23.工作站：Windows10，64位操作系统，i5处理器，≥8G内存，≥1T硬盘，≥27英寸显示器；连续供墨，彩色输出设备。（1分）

配置要求

| 序号 | 产品名称 | 数量 （每台显微镜包含如下清单） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 研究级显微镜主机 | 1台 |
| 2 | 平场消色差物镜2X、4X、10X、20X、40X | 1套 |
| 3 | 可倾斜三目观察筒 | 1套 |
| 4 | 超宽目镜 | 1对 |
| 5 | 聚光镜 | 1个 |
| 6 | 载物台 | 1个 |
| 7 | 夹片器 | 1个 |
| 8 | 照明装置 | 1套 |
| 9 | 摄像头 | 1套 |
| 10 | 摄像头软件 | 1套 |
| 11 | 配套工作站 | 1套 |

供应商每有一条参数不响应扣除每条参数后对应分值，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台、快速发药系统、排队叫号系统等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于5年。