便携式超声治疗仪技术参数

	序号
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	1
	适用范围：产品通过声头输出的声波机械作用对目标部位进行细微按摩，放松肌肉，缓解运动带来的肌肉酸痛，颈肩腰腿肌肉劳损疼痛等。
	1

	★2
	超声治疗头主机集成一体机，内设充电电池，实现便携手持无线操作，LCD显示屏，显示人机交互界面及设备运行参数。
	5

	3
	声工作频率：0.8MHz偏差不超过±15%
	2

	★4
	额定输出声功率≥7.0W，输出声功率分档调节（≥3档位调节），精确标定。
	5

	5
	采用低强度聚焦脉冲超声技术，治疗头输出端采用透声膜及高分子材料填充，提高超声传导效率。
	1

	6
	治疗头输出端采用硅胶透声膜，提供生物相容性报告。
	2

	7
	超声换能器球面半径：40mm±10%
	2

	★8
	波束类别：会聚型。
	5

	★9
	聚焦超声换能器，-6dB 聚焦面积: 0.3cm×0.3cm±10%
	5

	★10
	空间峰值时间平均声强（Ispta）:1.2-1.8W/cm2。
	5

	11
	焦平面距离：5-50mm。
	2

	12
	脉冲占空比：2%-100%；脉冲重复周期:≤2.5ms。
	2

	13
	治疗时间：0-300秒范围内可调，步进为1秒。
	2

	14
	调制波形：方波。
	1

	15
	治疗头超温：治疗头辐射表面的温度≤41℃。
	2

	16
	手持部位上不需要的超声辐射的空间峰值时间平均声强（Ispta）＜0.1 W/cm2，治疗更安全。
	2

	17
	全周期压控技术：控制电路设计采用动态实时反馈技术，对返回电流进行监控，稳定电流，以避免超声功率输出超标，确保治疗仪的安全性。
	1

	18
	电池容量≥2200mAh。
	2

	19
	使用输出为 DC 5V 4A 电源的电源适配器，通过 USB Type-C 接口给治疗仪充电。
	1

	20
	设备使用年限≥8年。
	2


（一）技术要求
（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

