数字化跑台技术参数

	
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	1
	最大承重≥150kg；整机运行噪音≤60dB；设备具有电机过载保护、漏电保护装置。
	3

	2
	电动升降扶手：双侧扶手高度支持电动调节，范围1105～1255mm，适用于不同身高的患者；扶手双侧配备实体物理调节按钮，方便高度调节。
	3

	3
	操作电脑：配备屏幕尺寸≥15寸、支持多点触摸的高性能一体机。
	3

	★4
	迈步训练辅助模块：配备弹性迈步训练辅助模块，模块支持固定于跑台两侧任意位置，模块高度调节范围≥270mm（提供设备图片）。
	5

	★5
	减重坐兜：配备固定坐兜，便于早期下肢活动能力较差患者，通过固定坐兜减重保护来开展早期下肢迈步，最大承重≥200kg。
	5

	6
	跑带运转方向：支持正转与反转2种运转方向切换（提供软件截图）。
	3

	7
	跑带运转速度：正转0.1～8Km/h，调节幅度0.1Km/h；反转0.1～2Km/h，调节幅度0.1Km/h；允许误差±5%。跑带坡度调节：0～15档可调，最大坡度5°，允许误差±0.5°。
	3

	8
	训练时间：可设置1～99min，调节分度1min；训练距离：可设置20～1800m，调节间距20m。
	3

	9
	软件功能：支持国际标准6分钟步行测试、库伯测试、巴克测试。
	3

	★10
	软件支持自定义训练处方设定与保存，支持每分钟的训练时间内速度、坡度、跑带运行方向参数调节，并支持处方自定义命名与保存，便于二次使用。
	5

	11
	训练报告：训练结束后系统自动生成报告，内容涵盖训练参数记录以及运动强度数据（卡路里、代谢当量、运动强度等）。
	3

	12
	患者管理功能：可存储患者姓名、编号、年龄等信息，并可将患者训练记录保存至患者个人档案（提供软件截图）。双重急停保护设置：具备双侧急停开关与安全绳，确保患者训练应急安全。
	3

	★13
	配备天轨主机：电动升降（≥300kg）、自动刹车、紧急控制、定时距提醒、减重检测及自动调值、处方、安全保护、彩屏、状态显示、轨道（≥90×55mm铝）、≥300kg蝶形头，满足电上述功能使用
	5

	14
	具备天轨信息录入和训练处方功能：输入需减重数值，主机自动升降调整拉力达到减重目标值；设置默认处方包括患者减重数值、训练时间、训练距离等。
	3


（一）技术要求
（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

