便携式六合一气体检测仪技术参数

一、详细参数

1.工作温度	覆盖-20℃～50℃

2.相对湿度覆盖1%～95%

3.大气压力	86kPa～106kPa

4.测量精度：≤±5%FS

5.重复性：≤±1%FS

6.线性误差≤±1%

7.显示器≥2.4英寸高清、触摸屏

8.外壳材质	高强度ABS+PC

9.智能光感控制仪器会在不同强度光照下，自行调节屏幕亮度。

10.智能提醒：包含传感器故障、到达校准期限等自动提醒功能。

11.智能校准：支持零点、目标点校准、基准线调整。

12.储存数量：支持≥10万条，可通过USB数据导出，支持本机和电脑查看所有数据，自动记录开关机时间、报警记录、故障记录等

二、声光文字报警提示

三、≥5000mA大容量可充电锂电池、充电器、USB数据线

四、采样方式：泵吸式

五、量程

1、硫化氢:0-100PPM

一氧化碳:0-1000PPM

氧气:0-30%VOL

可燃气体:0-100%LEL

氰化氢:0-50PPM

苯：0-100PPM

2、氯气:0-50PPM

二氯乙烯:0-100PPM

氨气:0-100PPM

沼气:0-100%LEL

磷化氢:0-100PPM

甲醇：0-100PPM

3、苯胺:0-100PPM

乙醇:0-100PPM

甲醛:0-10PPM

乙醚:0-200ppm

氯仿:0-100PPM

二氧化硫：0-100PPM

供应商每有一条参数不响应扣3分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于5年，终身售后服务。