自动气压止血仪技术参数

1、输出方式：双路输出，适用于上肢或下肢双肢使用；

2、电源电压：AC220V±22V，50Hz±1Hz；

3、功率：15-20VA

4、操作方式：精确数字显示，按键操作，微电脑控制；

5、工作压力：设定范围：至少包含3～100kPa，步距1 kPa；

### ※6、工作时间：设定范围：至少包含1～600min，步距1分钟；

### ※7、记忆功能：设备断电后自动存储上次设定参数，以供下次使用参考；

※8、阶梯放气：设定工作时间到或按“放气”键时，设备每隔10秒进行一次放气，放气压力为≥3kPa，防止患者心、脑突然缺血；

※9、断电、失电压力保持:出现意外断电时，设备将继续保持止血仪内的气压值，气体的泄漏速率每小时不得大于10kPa。以便维持手术继续进行，保证患者安全；

### ※10、紧急阀门装置：可手动紧急放气；

### ※11、压力自动补偿功能：设备工作时，实时检测止血袖带内气压，对挤压袖带造成的过压、欠压及时调整，实现止血袖带气压稳定；

12、工作噪音：设备正常工作时噪音≤55dB(A)；

13、提示功能：a、设定工作时间剩余10min、5min、1min时，将有提醒音提醒操作人员；b、设定工作时间完成时，蜂鸣器发出声响，提示操作人员设定工作时间完成；c、止血仪内气压超过设定值的±5kPa,时间超过2min时，将有持续提示声提醒操作人员；

14、外观尺寸：一体成膜ABS材质。

15、延长导气管尺寸：长度2-5m。

※16、止血袖带尺寸：（能满足下肢和上肢使用）下肢：超大号袖带：2条，大号袖带：2条，中号袖带2条；上肢：小号袖带2条

※17、推车：标配推车一台；

18、配置内置锂电池：可连续工作6小时以上；

供应商每有一条重要参数（※标志）不响应扣5分，每有一条一般参数不响应扣1分，分数扣完为止。技术和功能响应未描述或未提供相应支撑材料的，对应项不得分。

实质性要求:

1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

4.整机质保不少于4年。