中频脉冲电刺激（四通道）、中频脉冲电刺激（两通道）、低频脉冲电刺激（两通道）、电针仪技术参数
（一）技术要求

	序号
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	（一）
	中频脉冲电刺激（四通道）
	

	1
	单机四通道独立输出，支持多人多部位同时治疗；
	5

	
	设备支持1拖4团体电刺激工作系统，设备不少于16通道，满足集群化管理；
	

	
	使用寿命≥10年；
	

	
	刺激器至少有5个连接线接口；整机不少于20个连接线接口；
	

	
	电极连接端接口尺寸：两芯接口直径5.7mm±10%，针插直径2.0mm±10%；
	

	2
	一体机屏幕支持触控，一体机屏幕尺寸不小于21寸；
	3

	
	刺激器整机尺寸不小于180mm*85mm*20mm，刺激器触摸屏幕尺寸不小于5寸；
	

	
	具有管理软件功能，可进行病员、方案管理，方案自定义、训练记录保存，实现治疗过程全程追溯；
	

	
	刺激器具有选择内置方案的功能，内置方案不少于50个；
	

	
	具有通过蓝牙数据接口接收管理软件推送方案的功能；
	

	
	具有校准功能，支持科研数据采集；
	

	3
	同一刺激器同时满足低频、中频治疗功能，适用更多的适用场景；
	3

	
	低频脉冲频率1Hz～180Hz范围内连续可调，中频脉冲频率1KHz-20KHz范围内连续可调；
	

	
	脉冲波形：支持三种以上的基础波形，对称双相方波、不对称双相波，单相方波；
	

	
	调制波形：支持三种以上可调制波形（梯形波、方波、三角波），对神经肌肉的刺激反应不同，可达到不同治疗作用；
	

	4
	电流强度：0-60mA连续可调，步长1mA；
	3

	
	中频调制频率：1～150Hz范围内连续可调；
	

	
	脉冲宽度25μs ~500μs范围内可调；
	

	
	脉冲周期根据不同治疗需求可调，包括上升时间、维持时间、下降时间、休息时间;上升时间：0s～5s可调；下降时间：0s～5s可调；维持时间：0s～60s可调；休息时间：0s～60s可调； 
	

	
	治疗时间1～99min范围内连续可调；
	

	5
	支持同步/异步输出，满足不同治疗需求；建议同步输出用于早期治疗，诱发共同运动产生，异步输出建议用于共同运动产生后，采用异步输出诱发分离运动产生，治疗更具针对性，可用于整个康复期的治疗使用；
	3

	
	具有查看、清空各通道所选定方案的功能；
	

	
	软件具有电量指示、充电状态指示和功能、蓝牙连接状态指示灯功能；
	

	
	设备连续工作时间应不少于4h，充满一次电≤2h；
	

	
	具有电极防脱落提示，保证治疗的安全性；
	

	
	具有防误触功能，防止误触，精准输出。
	

	（二）
	中频脉冲电刺激（两通道）
	

	1
	★大屏幕中文液晶显示，大容量内存，在菜单内可查询禁忌症，适应症参考，同步/异步转换功能； 并可同时实时动态显示两路通道输出的治疗波形、治疗剂量、治疗处方、治疗时间，各种治疗数据一目了然；
	4

	
	双通道输出方式：可同步或异步输出；含一组干扰电疗法；两组中频电疗法.
	

	
	★内存70处方: 低频调制中频电流疗法、离子导入、正弦调制电流疗法、脉冲调制电流疗法、等幅中频电流疗法、干扰电流疗法；
	

	
	★主要临床适用范围:颈椎病、肩周炎、腰椎间盘突出的康复理疗。
	3

	
	工作电压：交流220V±10%；50Hz±1Hz；
	

	
	功率：≥90VA；
	

	
	★电疗仪输出信号的工作频率范围为：2KHz～10KHz，其允差为±10%。
	

	
	电疗仪在不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。
	

	2
	电疗仪输出的调制频率范围为：0Hz～150Hz, 允差±10%。
	4

	
	★电疗仪其干扰电差频频率应在0～200Hz范围内的单一频率或频段, 允差在±10%或1Hz取较大值。
	

	
	电疗仪其干扰电动态节律为4s～10s范围内，允差±10%；动态位移应不超过动态节律的±30%。
	

	
	★电疗仪的调幅度为:0%、25%、50%、75%，100%，允差±5%。
	

	
	★电疗仪其干扰电差频变化周期为15s～30s，允差±10%。
	

	3
	★电疗仪输出的调制波形有九种，方波、尖波、三角波、锯齿波、指数波、正弦波、梯形波、扇形波和脉冲波及他们之间的组合，由程序设定。
	3

	
	电疗仪纯交流的波形，最大输出电流应不大于100mA，含直流分量时，输出电流不大于80mA。
	

	
	电疗仪处方为离子导入，输出含直流分量；
	

	
	电疗仪具有透热功能，六挡可调，其应用部分的最大发热温度应≤60℃。
	

	
	输出方式：双向波（AC-中频电疗模式）及单向波（DC-离子导入模式）。
	

	（三）
	低频脉冲电刺激（两通道）
	

	1
	★采用≥5寸彩色液晶显示屏，中文菜单，操作更方便，并附有电子说明书。
	3

	2
	★实时动态显示各通道的治疗波形、治疗剂量、治疗模式、治疗时间等，各种治疗数据一目了然。
	3

	
	输出波形刺激仪输出波形为双向不对称方波。
	

	3
	输出电流：刺激仪各组独立输出，在1KΩ负载阻抗时，每组输出电流的峰值Ip从0mA～100mA连续可调。
	5

	
	脉冲宽度：刺激仪输出脉冲宽度为20us～500us, 步长1us，允差为±20%。
	

	
	脉冲频率：刺激仪输出脉冲频率在：2Hz～160Hz范围连续可调, 步长1Hz，允差为±10%。
	

	
	时间设置：定时装置为5min～30min分档可调，步长1min，允差±5%。
	

	4
	输入功率：60VA。
	2

	
	输出通道：二组输出。
	

	
	刺激仪按防电击类型分类:I类设备;
	

	
	刺激仪按防电击程度分类:BF型应用部分;
	

	
	刺激仪按运行模式分类:连续运行设备;
	

	（四）
	电针仪
	

	1
	★输出波形：非对称双向三角尖波。
	4

	
	★具备连续波、断续波、疏密波等多种模式。
	

	
	★脉冲频率：1～60Hz范围内连续可调。
	

	
	★脉冲宽度：0.2ms±30%。
	

	
	★输出幅度：皮肤电极（500Ω负载）≤40V（80mA）；毫针电极夹（250Ω负载）≤25V（100mA）。
	

	
	★输出通道：六路输出。
	

	2
	★电源配置：交直流适配器（输入AC 220V±22V/50Hz，输出DC 9V±1V，电流≥300mA）及内部电池（9V±1V，2号电池6节）。
	2

	
	★输入功率：≤10VA。
	

	
	★体积：不大于215×165×70mm。
	

	
	★重量：不超过1.5kg。
	


（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

