无线低中频治疗仪技术参数

	序号
	技术参数要求
	评分标准

	
	
	

	★1
	设备适用范围：适用于兴奋神经肌肉组织，促进局部血液循环，放松局部肌肉，达到消炎、消肿、镇痛的目的；适用于软组织及骨关节疼痛的辅助治疗；吞咽障碍治疗。中频适用范围：适用于对多种炎症疾病如盆腔炎、附件炎、腱鞘炎的消炎和镇痛作用；对雷诺病等改善血液循环；具有软化瘢痕、松解粘连的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、便秘、胃下垂、声带麻痹、术后肠麻痹、尿潴留具有兴奋神经肌肉，促进周围神经修复。
	4

	★2
	系统由主机、低频电刺激模块、低频电刺激基座、中频电极线和电极贴片组成，可实现中频与低频两种电刺激功能，可单独或同时使用。
	4

	★3
	主机部分有把手结构，支持手提便携，主机重量≤4.5kg，易于移动至床旁使用。
	4

	4
	主机具备不小于10英寸触屏操作液晶显示屏，分辨率不小于1280×800。
	1

	★5
	主机部分具有≥4个独立中频输出通道，可以显示频率、脉宽、波形和通断时间。
	4

	★6
	系统可同时给≥12个低频无线接收器配置处方，每个无线接收器可作为1个独立低频通道使用。
	5

	★7
	低频电刺激模块为可穿戴式设计，单体重量≤30g，可在病区床上使用。
	4

	★8
	电池续航时间≥360分钟；主机通过低频电刺激基座对模块进行统一充电和治疗方案配置管理；配置好治疗方案的模块可脱离主机和基座独立使用，且不受距离限制，实现跨楼层和跨楼栋治疗。
	4

	★9
	主机预置中频治疗方案数≥10个，低频治疗方案数≥28个；各治疗方案可查看预设参数；主机软件具备一键配置一个或多个低频电刺激模块的功能。
	4

	★10
	软件内置各治疗方案的电极片贴片位置示意图，指导用户准确使用。
	4

	11
	主机软件具备自定义治疗方案功能，包括中、低频频率、波形、脉宽和治疗通断时间等参数。
	1

	★12
	低频治疗可调范围：1Hz～150Hz，脉宽20μs～410μs，波形种类：方波、正弦波、三角波，可调节强度范围1-30档。
	5

	13
	中频治疗可调范围：1kHz～10kHz，脉宽20μs～100μs，波形种类：方波、正弦波、三角波，可调节强度1-25档；中频治疗强度可通过触摸屏或主机旋钮调节；治疗时间默认20分钟，可调范围1～60分钟，数字式连续可调。
	1

	★14
	电刺激治疗通断时间均可在1～60s自由调节，调节步长1s，预置通断时间5s。
	4

	15
	支持后续优化升级；使用年限≥8年。
	1


（一）技术要求
（二）实质性要求:
1.若设备使用涉及辐射安全管理相关工作，投标报价包含设备投入使用涉及预评、环评、控评、性能检测、办理辐射安全许可证及相关手续等全部费用，并协作完成相关工作。

2.接口相关：若设备使用需要接入医院信息管理系统即（PACS/HIS/LIS/HRP/EMR/集成平台等），本次投标所提供的软件支持永久免费开放所有接口和数据；在实施及免费质保期内与甲方现使用的信息系统及医院因业务需求需要对接的系统等免费无缝集成，免费配合第三方开发接口程序，实现与医院数据中心数据对接，本项目涉及到与第三方软件业务系统所产生的接口费用包含在投标总价中。

3.交付产品符合国家相关法律法规规定的质量标准，为正规厂家生产、正规渠道销售的全新合格货物，且没有任何质量瑕疵（生产日期至合同签订之日不得超过12个月，无需签订合同的项目生产日期至中标结果公示日期不得超过12个月）。

