# 放射源储存箱 技术参数

★1、内空尺寸：不小于宽500mm×深550mm×高750mm,需明确扣除 铅屏蔽层后的实际有效存储容积；

★2、铅屏蔽厚度(铅当量):≥2mm;

3、主体材质：箱体内外层建议采用优质不锈钢板，具备防腐蚀、易清洁、耐氧化的特性；

4、移动装置：底部配备≥4个脚轮，确保移动灵活且能稳固固定；

5 、锁具安防系统：配备高安全性锁具，需满足放射性物质“双人双锁”的安全监管要求，防止非法开启；

6、操作部件：箱体两侧或前部需安装符合人体工学的坚固不锈钢拉手/把手，便于日常推拉移动及开启箱门；

7、表面工艺：箱体表面需平整光滑，无锐角毛刺；焊接处应采用无缝焊接工艺，确保拼接缝隙极小，防止放射性粉尘或液体渗漏

8、安全警示标识：箱体正面醒目位置必须贴有符合国家标准的“当心电离辐射”三角警示标志及中文警示说明；

★9、密封与防护结构：箱门与箱体结合处应采用企口重叠或迷宫式密封结构，确保射线从任何角度无泄漏，并具备防火、防盗性能。

★10、供应商需出具的辐射泄漏率检测报告，以确保设备完全符合国家核医学放射防护要求。